便携式彩色多普勒超声诊断系统采购项目

采购需求

一、货物名称

便携式彩色多谱勒超声诊断系统。

二、主要用途

主要用于腹部、妇产科、心脏、新生儿、腔内、小器官、浅表脏器及外周血管等。

三、主要技术参数

  - 彩色多普勒超声诊断系统主机：

    - 显示器大小≥15英寸彩色液晶无闪烁专用显示器

- 主机必须具备内置双探头插座，全激活（非外接插座），同时接双探头，通过键盘电子切换，支持热拔插。

    - 数字多波束合成器

    - 二维灰阶成像单元

    - 谐波成像单元，可用于所有探头

    - M型成像单元

    - 实时解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现。（提供腹部探头3条取样线的证明图片）

    - 彩色多普勒血流成像单元

    - 能量多普勒成像单元

    - 方向能量多普勒成像单元

    - PW脉冲多普勒成像单元

    - 实时宽景成像单元，要求腹部、高频、阴道探头均可支持

    - 支持弹性成像

    - 支持穿刺增强功能

    - 空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，2级可调，与普通彩色多普勒成像一键切换。

    - B-FLOW 灰阶血流成像。

    - 空间复合成像

    - 斑点噪声抑制技术，支持所有探头

    - 线阵探头具有梯形扩展成像功能

    - 线阵探头二维视野角度独立偏转

    - 实时双幅对比成像

    - 一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

    - 放大功能，超声图像具有三种放大模式（一键满屏放大、画中画放大、全景放大），支持前端放大和后端放大

    - 常规测量及全科测量软件包，对应分析报告

    - 声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒独立可视可调

  - 测量、分析及报告：

    - 一般测量：

    - 具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布

    - 多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络、手动两点法、手动描迹法

    - 产科测量包：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分

    - 心脏测量包：

- 心内膜自动描记（ACT）

- PISA法二尖瓣返流评估

- 主动脉狭窄面积连续方程评估

- Qp:QS（体循环和肺循环比）

- 肺动脉高压评估

- TEI指数心功能测量

    - 辛普森法心功能测量，测量计算数据≥12项

    - 泌尿测量包

    - 小器官测量包

    - 血管测量包

    - 颅脑测量包

    - 急诊测量包

    - 血管测量包：IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示，并能对测量数据进行评估，判断正常与否。

    - 自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏等测量

    - 自动生成可编辑报告：妇产科、心脏、血管、泌尿、小器官

  - 图像存储、电影回放及病案管理单元：

    - 所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放

    - 支持实时单帧存储

    - 内置硬盘≥500G

    - 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像；

    - ★电影回放≥2000帧（出具证明照片）

    - 电影存储：可向后存储≥60分钟

    - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

    - 内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

    - 静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看

  - 备份/恢复功能

    - 检查类型参数备份：可以将系统中所有检查类型参数、名称及新建的检查类型导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。

    - 测量包备份：可以将系统中所有测量软件包导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。

  - 外设和附件：

    - 主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，可从仪器外部快速安装拆卸更换。

    - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机

    - 支持脚踏开关

    - 主机内置接口：视频输出接口、音频输入、音频输出、VGA接口、HDMI接口、S端子视频输出接口、USB接口等。

  - 探头规格

    - 小儿颅脑探头等曲率半径为R11，角度≥160°

    - 线阵探头最大阵元数256阵元

    - 基波5种

    - 探头具有自动冻结功能

    - ★线阵探头频率：基波五变频，5.0-12.0MHz（须提供基波五变频产品截图证明）

    - ★线阵探头扫查宽度≥50mm

  - 二维灰阶主要参数：

    - ★动态范围：动态范围≥180，步进≤4dB可视可调（提供最大值和相邻步进≤4 db的图片证明）

    - 灰阶图谱≥23种

    - TGC分段调节≥8段

    - 画中画放大功能

    - 图像旋转：0°，90°，180°，270°旋转

    - ★发射声束聚焦：发射焦点数≥8 个，位置可视可调（出具焦点数产品截图）

    - 凸阵探头最大显示深度≥30cm

  - 彩色多普勒主要参数：

    - 显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等

    - 彩色放大功能：彩色模式下对图像放大

    - 彩色基线17档可调

    - 壁滤波50级可调

    - C采样容积：1－120调节

    - 彩色增强功能：≥3级可调

  - 频谱多普勒主要参数：

    - 显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率

    - 显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）

    - 二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示

    - 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥10m/s；CWD：正或反向血流速度≥50m/s

    - 最小测量速度，非噪声信号：≤0.5mm/s

    - ★多普勒取样容积宽度：0.5-40mm，分级可调

    - 基线: ≥30级可调

    - 平滑: ≥3级可调

    - 声功率：0－100%可视可调

  - 三维/四维成像：

  - 支持弹性成像

  - 支持超声影像WIFI无线实时传输（可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影，不影响操作医生进行下一个病人的检查。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。）

四、配置

4.1便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台

4.2探头：高频线阵探头1只，扫描宽度≥50mm

4.3锂电池一块

4.4适用于主机的便携式拉箱包1个。

备注：★号参数为重点参数，必须完全符合。中标后需提供样机验证参数。