采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心微检科PFGE检测仪器设备采购项目采购需求

PFGE检测仪器设备参数

| 试剂名称 | 数量 | 规格 | 参数 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调水浴锅 | 1 | 三孔，单孔控温 | 1温度范围：+5-99℃ 2工作电源 220V,50HZ 3功率：800W左右 4温控精度：±0.5℃ 5工作室尺寸：（14*16.8*11.5）*3左右 6净重/毛重：9/14kg左右 7可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃ | 2800.00 |
| 全自动电子天平 | 2 | 0.1mg（万分之一） | 1、仪器名称：分析天平（万分之一） 1.1、主要用途：样品称量 1.2、工作条件：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50Hz； 2、技术指标 2.1、量程：220g ★2.2、精度：0.1mg 2.3、可重复性（5%负载）(mg)：0.08 2.4、线性偏差（典型值）（mg）：0.06 ★2.5、灵敏度漂移 +10 °C...+30 °C（± ppm / K）：1 2.6、稳定时间， 典型值：≤1.5S 2.7、秤盘尺寸（mm）：90 左右 3、技术参数 3.1、单体传感器，确保始终高精度的称重结果； 3.2、具有防风罩系统。 3.3、内置实时电子水平监控，简化天平调水平的流程； 3.4、用户三级权限管理功能，控制天平设置的访问权限，可设定 10 个操作者用户 ID。 3.5、化学耐受性强,采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二 酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件,采用一擦即净 的材料和易于拆卸； 3.6、中文图形触摸屏，操作更简便； 4、 基本配置 4.1、主机（触摸显示屏）、电源线、说明书、合格证、数据接口 USBx2，RS232x1 4.2、附件：可选打印机 | 20000.00 |
| 比浊仪 | 1 | Densimat | ★1用于API和ATB系统及PFGE测量菌悬液浓度，按比例表示微生物浓度 2测定原理 90°散射光 3光源 LED 950 nm 4，API ATB 配套安剖瓶 5读数范围 0.5-7.5McFarland 6体积 高度*宽度*深度：17cm*10.7cm*6.2cm左右 7重量 0.5kg左右 8适用环境 室内使用 | 35000.00 |
| 电热恒温培养箱 | 2 | GHP-9270N | 1拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。 2隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 3箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。 4微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等 5人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。循环风扇速度自动控制 6循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 7具有液晶多段可编程控制器 8多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 9独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。 10具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警。 11具有开门时间过长报警。 12电源电压 AC220V 50HZ 13加热方式 水套式 14控温范围 RT+5～65℃ 15温度分辨率/波动度 0.1℃/±0.3℃ 16温度均匀度：±0.5℃ (测试点为37℃) 17工作环境温度：+5～35℃ 18输入功率： 1350W左右 19容积≥160L 20内胆尺寸(mm)W×D×H≥600×600×750 21外形尺寸(mm)W×D×H≤750×740×1050 22载物托架（标配）：2块 23定时范围：0～9999min | 9000.00 |
| 超纯水机 | 1 | UPH-l-10TN | 一、资质要求： 1.生产企业具有最新的ISO9001质量管理体系认证 2.生产厂家具有高新技术企业资质证书 二、技术指标 1.该设备由纯水仪和水箱组成，有活性炭过滤和反向渗透，内置EDI模块，可以自来水(电导率＜400μs/cm)作水源，制备10MΩ.cm以上的高纯水 ★2.纯水指标：RO制水量：≥70L/h(25℃时)，RO膜脱盐率≥95% 3.高纯水指标： ★3.1电阻率(25℃时)≥10 MΩ.cm，制水量：70L/h(25℃时) 3.2颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml 3.3微生物数量<1 cfu/ml 4.功能特点 4.1采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内更换任何部件 4.2模块化设计理念，具有预处理柱，反渗透膜，EDI、微滤，紫外灯等模块 ★4.3智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，反渗透膜，微滤，紫外灯管等失效功能，以保证机器处在最佳运行状态 4.4采用CPU自动控制技术，智能判断及其的配置，具有断水自动停机，开机定时或任意设置时间自动清洗功能，具有纯水，高纯水双路设计 ★4.5操作面板简洁，大型液晶显示屏，可显示水箱液位等相关信息 ★4.6 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，提供第三方证明材料 ★4.7内置一键消毒功能组件，可快速对RO膜及内管路清洗消毒 ★4.8 EDI模块，内置于主机，节省空间 ★4.9 标配与主机同一品牌的内置≥60L多功能纯水水箱，节省空间，圆柱形锥底设计，含泵及5档液位仪，标配水箱空气过滤器 4.10具有定量取水功能（0.1－25L 可调，）及任意量取水 4.11具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作 ★4.12具有更换耗材时系统排空及更换耗材次数的记录功能，保持历次更换耗材的原始档案 4.13 标配RS232接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化 | 30000.00 |
| 微波炉 | 1 | G5(SO) | 1容量≥20L 2功率800W左右，使用220V电压 3，外形尺寸459x352x281mm左右。 | 500.00 |
| 电动移液器 | 4 | 9501 | 1显示器性能：大背光 LCD 显示屏可对电池剩余电量和速度设置进行视觉确认 2独立的吸液和放液速度控制可以精确控制移液速度，减少小吸头过移液风险 3、可通过简单的 "+" 或 "-" 来调整 LCD 上显示的移液速度 4随时可用 5可充电锂离子电池可长时间工作，同时消除电池记忆问题 6、电池可于一小时内快速充电≥ 80% 电量，可连续工作≥ 15 个小时 | 2500.00 |
| 小胶清洗机 | 1 | LB-60 | 技术参数 ★1.产品用途：可设置程序，自动完成脉冲场电泳中从小胶块裂解到小胶块清洗的实验步骤。完成≥60个小胶块的全自动清洗。 2.采用PP脉冲场电泳小胶块清洗管 。 3.采用ABS一次性耗材滤水勺,使用方便。 4.采用25ml保存管，为一次性耗材，方便使用。 5.采用多头蠕动泵，联合控制器，可设置程序，满足洗胶整过程。 ★6.泵头数量：4（3个进水泵，1个排水泵），泵头材质 ：PC 7.进水泵头：硅胶管，排水泵头：BPT管 , 8.可调流速范围：0.1-550 ml/min 9.液体最高温度：100℃ 10.带程序控制 11.使用环境温度：5-40℃ ★12.包括洗胶器，恒温摇床，无需再配其他设备，即可完成洗胶整个过程。 13.配置：1，清洗泵控制器1套；2，清洗头及软管1套 ★14.厂家技术人员必须每年上门指导3次以上，上门指导时间客户提前3天通知，因为准备需大量配件耗材，若厂家人员不能及时赶到客户现场，造成的所有损失，厂家需全部承担。 15，因为仪器易受到腐蚀，有腐蚀等造成的损坏，中标商必须承诺随时免费更换和维护升级。 | 60000.00 |
| 数据处理终端 | 1 | edatabox-1000 | 一、主要用途 1.1.一站式服务：实现下机数据，分析，报告的无缝连接。 1.2 操作便捷：一键操作，下机数据自动生成分析报告 1.3 分析高效：多流程运行，支持并行处理，数据分析更快速、更高效 1.4 信息安全：先进加密技术保障，数据隐私无忧 1.5 报告定制：根据用户实际需求，个性化定制分析报告 1.6 功能开发：根据用户需求，开发个性化的功能 二、软件参数 2.1支持DNA指纹谱图分析 2.2支持基因组原始数据质控分析 2.3支持基因组数据组装分析 2.4支持基因组数据预测分析 2.5支持16S rDNA 菌株鉴定分析 三、硬件参数 3.1处理器 CPU Intel® 3th Core™ i5 芯片组 Intel® B75 BIOS AMI BIOS支持高级电源管理ACPI，CPU温度、系统电压实时监控 3.2内存 接口 2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM 容量 16GB； 3.3存储 3.3.1硬盘：内置SSD 500G及以上 3.4显示 芯片组 CPU集成Intel® HD Graphics，支持DirectX12 输出 1 x HDMI（最大支持分辨率支持：1920x1200，@ 30Hz） 1 x VGA（最大支持分辨率支持：2048x1536） 3.5网络 3.5.1芯片：2 x Intel® 82574L Ethernet Connection 3.6音频 3.6.1芯片：Realtek ALC662VD 3.6.2接口：1 x Mic-in + 1 x Audio-out 3.7电源 3.8.1 电源类型：DC 3.8 LED/按钮 3.9.1 开机：1×开机按钮（含状态LED） 3.9操作系统 3.10.1版本：Linux | 35000.00 |
| 摇床 | 1 | KB-5010 | 1用途：脱色、转移、万向摇床系列广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。电泳转移后，纤维素膜的进一步处理。且可放入低温及恒温箱中使用。 2采用流线型机体，采用增强型工程塑料成型技术，配备无刷直流电机启动，尼龙1010轴芯，铜制偏心套，使机体运转平稳且耐用。 3模压成型的天然橡胶平台能有效防止不慎流出的酸碱溶液对机器的腐蚀，且极易清洗保洁。 4多种运转方式，全方位运转。 5电源：220V 6功率：35W 7频率：0～80转/分 8速度控制：数字式 9振荡方式：三维运动 10定时范围：0～99.59小时 11拖盘尺寸：320×265mm 12外型尺寸：370×335×190mm 13中英文液晶显示，触摸式控制键，数字定时功能 | 3000.00 |
| 电动加样枪（8通道) | 1 | E1-ClipTIP | 1移液容积：15 至 1250 μL（可选） 2吸头弹出前可保持锁定和密封状态—不会因为吸头掉落浪费宝贵的样品 3完全密封，确保每支吸头内的样品体积不会减少，提高精准度 4轻轻一触，即可装卸吸头—彻底避免需要用力撞击才能将吸头装到移液器上的窘迫 5具有最佳舒适度和易用性而设计：电动吸头弹出功能和食指触控移液操作，可使拇指在移液过程中得到放松。 6自编程功能或者预设程序，其设置可满足大多数常见应用 7 9 10通过密码保护重要设置，以免意外改动。 11服务和校准跟踪器可提醒您需要将移液器送去维护 12锂离子电池使用寿命长，充电快速。您可选择使用充电座或插头进行充电。 13.2 年质保。 | 10000.00 |
| 恒温水槽 | 1 | / | 1、用途概述：供疾控、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。 2、采用不锈钢内胆，外观新颖美观。 3、数显、微电脑控制，带定时功能。 4、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 5、控温范围：RT+5～99℃ 6、恒温波动度：±0.5℃ 7、分辨率：0.1℃ 8、容积：≥22L 9、内胆尺寸(mm)W×D×H≥450×300×190 10、外部尺寸(mm) W×D×H≤750×350×300 | 3000.00 |