- 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心检测试剂采购项目采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副溶血弧菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 盒 | 1 | - 包含经数字 PCR 定标的不同浓度灭活副溶血弧菌培养物标准品 5 支，不同浓度副溶血弧菌的核酸标准品 5 支。以及不同于副溶血弧菌以外其它种属病原体核酸标准品6 支 - 标准品为定值标准品，以相应病原培养物或提取纯化后的核酸为原料，采用基质稀释冻干 而成。标准品均匀，稳定，可适用于开展副溶血弧菌核酸检测相关实验室的室内质量控制， 可有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性。 - 16 支/盒：冻干型标准品16 支，去离子水4mL，可室温保存和运输。 - 病原体名称:副溶血弧菌，5 支不同浓度的灭活病原菌标准菌株，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；至少 5 支不同浓度的病原菌核酸标准品，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、 8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；特异性测试体系包含对应病原菌 相近种属或者相近感染部位病原菌核酸物质不少于 5 种(支) ：百日咳杆菌、福氏志贺菌、 副溶血弧菌、嗜肺军团菌 、A 族链球菌、肠炎沙门氏菌。 5.所有标准菌株均具有来源证书。 |
| 2 | 肠炎沙门氏菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 盒 | 1 | 1.包含经数字 PCR 定标的不同浓度灭活肠炎沙门菌培养物标准品 5 支，不同浓度肠炎沙门 菌的核酸标准品 5 支。以及不同于肠炎沙门菌以外其它种属病原体核酸标准品6 支。 2.标准品为定值标准品，以相应病原培养物或提取纯化后的核酸为原料，采用基质稀释冻 而成。标准品均匀，稳定，可适用于开展肠炎沙门菌核酸检测相关实验室的室内质量控制， 可有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性。 3.16 支/盒：冻干型标准品16 支，去离子水4mL，可室温保存和运输。 4.病原体名称:肠炎沙门菌，5 支不同浓度的灭活病原菌标准菌株，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；至少 5 支不同浓度的病原菌核酸标准品，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、 8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；特异性测试体系包含对应病原菌 相近种属或者相近感染部位病原菌核酸物质不少于 5 种(支) ：百日咳杆菌、福氏志贺菌、 副溶血弧菌、嗜肺军团菌 、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌。 5.所有标准菌株均具有来源证书。 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 盒 | 1 | 1.包含经数字 PCR 定标的不同浓度灭活金黄色葡萄球菌培养物标准品 5 支，不同浓度金黄 色葡萄球菌的核酸标准品 5 支。以及不同于金黄色葡萄球菌以外其它种属病原体核酸标准品 6 支。 2.标准品为定值标准品，以相应病原培养物或提取纯化后的核酸为原料，采用基质稀释冻干 而成。标准品均匀，稳定，可适用于开展金黄色葡萄球菌核酸检测相关实验室的室内质量控 制，可有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性。 3.16 支/盒：冻干型标准品16 支，去离子水4mL，可室温保存和运输。 4.病原体名称:金黄色葡萄球菌，5 支不同浓度的灭活病原菌标准菌株，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ； 至少 5 支不同浓度的病原菌核酸标准品，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、 8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；特异性测试体系包含对应病原菌 相近种属或者相近感染部位病原菌核酸物质不少于 5 种(支) ：百日咳杆菌、福氏志贺菌、 副溶血弧菌、嗜肺军团菌 、A 族链球菌、肠炎沙门氏菌。 5.生产企业通过 ISO13458 质量管理体系认证，所有标准菌株均具有来源证书。 |
| 4 | 嗜肺军团菌核酸检测标准品 | 16支/盒 | 盒 | 1 | 1.包含经数字 PCR 定标的不同浓度灭活嗜肺军团菌培养物标准品 5 支，不同浓度嗜肺军团 菌的核酸标准品 5 支。以及不同于嗜肺军团菌以外其它种属病原体核酸标准品6 支。 2.标准品为定值标准品，以相应病原培养物或提取纯化后的核酸为原料，采用基质稀释冻干 而成。标准品均匀，稳定，可适用于开展嗜肺军团菌核酸检测相关实验室的室内质量控制， 可有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性。 3.16 支/盒：冻干型标准品16 支，去离子水4mL，可室温保存和运输。 4.病原体名称:嗜肺军团菌，5 支不同浓度的灭活病原菌标准菌株，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ； 至少 5 支不同浓度的病原菌核酸标准品，浓度值：1.3*105 copies/mL、3.2*104 copies/mL、 8*103 copies/mL、2*103 copies/mL、5*102 copies/mL ；特异性测试体系包含对应病原菌 相近种属或者相近感染部位病原菌核酸物质不少于 5 种(支) ：百日咳杆菌、福氏志贺菌、 副溶血弧菌、肠炎沙门氏菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌。 5.生产企业通过 ISO13458 质量管理体系认证，所有标准菌株均具有来源证书。 |
| 5 | 沙门氏菌核酸荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | ★1.仅采用一个反应管，一次反应完成沙门氏菌核酸的定性检测，适用于肠炎沙门菌2022致病菌识别网考核方案需求。 ★2.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他呼吸道致病菌无交叉反应 3.从临床标本、环境样品及保存的菌种经平板划线培养获得的纯培养物或单菌落提取的DNA 核酸样品。 4.到货有效期至少 10 个月；50T/盒 5.质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 6.同时可提供水剂试剂和冻干粉检测试剂，以及预分装试剂供实验选择。 7. 荧光RT-PCR 反应程序相同。 ★8.反应体系：≤20μL。 9.适用于常规的ABI7500,Q5,罗氏480 等仪器。 |
| 6 | 副溶血弧菌核酸检测荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | ★1.仅采用一个反应管，一次反应完成副溶血性弧菌核酸的定性检测。 ★2.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他呼吸道致病菌无交叉反应。 - 从临床标本、环境样品及保存的菌种经平板划线培养获得的纯培养物或单菌落提取的DNA 核酸样品。 - 到货有效期至少 10 个月；50T/盒 - 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 - 同时可提供水剂试剂和冻干粉检测试剂，以及预分装试剂供实验选择。 - 荧光RT-PCR 反应程序相同。 ★8.反应体系：≤20μL。 9.适用于常规的ABI7500,Q5,罗氏480 等仪器。 |
| 7 | 金黄色葡萄球菌核酸荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | ★1.仅采用一个反应管，一次反应完成金黄色葡萄球菌核酸的定性检测，适用于金黄色葡萄球菌2022致病菌识别网考核方案需求。 ★2.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他呼吸道致病菌无交叉反应。 - 从临床标本、环境样品及保存的菌种经平板划线培养获得的纯培养物或单菌落提取的DNA 核酸样品。 - 到货有效期至少 10 个月；50T/盒 - 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 - 同时可提供水剂试剂和冻干粉检测试剂，以及预分装试剂供实验选择。 - 荧光RT-PCR 反应程序相同。 ★8.反应体系：≤20μL。 9.适用于常规的ABI7500,Q5,罗氏480 等仪器。 |
| 8 | 嗜肺军团菌核酸检测荧光检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 1 | ★1.仅采用一个反应管，一次反应完成嗜肺军团菌核酸的定性检测，适用于嗜肺军团菌 2022 识别网考核方案需求。 ★2.检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他呼吸道致病菌无交叉反应。 - 从临床标本、环境样品及保存的菌种经平板划线培养获得的纯培养物或单菌落提取的DNA 核酸样品。 - 到货有效期至少 10 个月；50T/盒 - 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 - 同时可提供水剂试剂和冻干粉检测试剂，以及预分装试剂供实验选择。 - 荧光RT-PCR 反应程序相同。 ★8.反应体系：≤20μL。 9.适用于常规的ABI7500,Q5,罗氏480 等仪器。 |
| 9 | 核酸提取试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 1 | ★1.取得医疗医疗器械注册注册证或备案证。 2.适用于从新鲜或冷冻的血浆、血清、无细胞体液、 培养物、拭子、尿液、痰液、肺泡灌洗液等样本中提取病原微 生物核酸。 3.无需使用苯酚、氯仿等有机溶剂抽提，操作简单。 4.采用缓冲体系使裂解液中的核酸高效特异地结合在硅胶质吸附柱上，PCR 和酶反应的抑制剂以及残留的杂质可通过两步有效的漂洗步骤有效去除，最后使用低盐缓冲 液或水洗脱，即可获得高纯度的核酸。 5.纯化的核酸不含蛋白、 核酸酶和其他杂质，可直接用于 PCR、RT-PCR、Real-Time PCR、印迹实验等。 6.投标单位需取得医疗器械经营许可证书 |